PAGE  

АО "ЭКОлаб"
И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению набора реагентов

«Тест-система иммунохроматографическая 

для качественного определения суммарных антител 

к Treponema pallidum (ТР) 

в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «ИХА-антиТР» по ТУ 21.20.23-258-70423725-2023»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22355 от 08.11.2024 г.

АО "ЭКОлаб"
НАЗНАЧЕНИЕ
               Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения суммарных антител к Treponema pallidum (ТР) в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «ИХА-антиТР» по ТУ 21.20.23-258-70423425-2023» предназначен для одноэтапного быстрого качественного определения суммарных антител (IgA,IgM и IgG) к Treponema pallidum в образцах сыворотки, плазмы (с гепарином, цитратом натрия, ЭДТА), венозной (с гепарином, цитратом натрия, ЭДТА) или капиллярной крови человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью первичной диагностики сифилиса.
     Функциональное назначение: скрининг и первичная диагностика. Применение изделия не имеет популяционных и демографических ограничений.

             Для однократного применения набора по назначению. 
             Для клинической лабораторной диагностики.
     Потенциальные потребители изделия 

     Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

     Профессиональный уровень потенциальных пользователей. 

     Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

    Набор предназначен для использования персоналом клинико-диагностических лабораторий не моложе 18 лет с высшим и средним медицинским, биологическим образованием.
              Показания и противопоказания к применению изделия. 
              Показания: для качественного определения суммарных антител (IgA,IgM и IgG) к Treponema pallidum (ТР) в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека для обследования лиц всех возрастов с целью первичной диагностики сифилиса.
   Противопоказания и побочные эффекты: при использовании специально обученным персоналом и с учетом применения по назначению не выявлены.

 Место забора биоматериала

 Кабинет врача, процедурный кабинет, у постели пациента обученным медперсоналом.

 Описание целевого аналита, сведения о его научной обоснованности

 Сифилис - инфекционное венерическое заболевание с разнообразными клиническими проявлениями, характеризующееся периодичностью течения. Возбудителем инфекции является бледная трепонема - Treponema pallidum. Сифилис, как правило, передается во время полового контакта, а также при гемотрансфузии, вертикальным (от матери – плоду) и бытовым путями. Проникновение Treponema pallidum в организм человека происходит вследствие нарушения целостности кожных покровов или слизистых оболочек. На протяжении инфекционного процесса клинические проявления заболевания могут отсутствовать или проявляться в виде высыпаний или язв на коже и иных неспецифических симптомов (увеличении лимфатических узлов, общего недомогания и пр.). Развитие заболевания сопровождается распространением возбудителя в организме с поражением внутренних органов, костей, суставов, сердечно-сосудистой системы и ЦНС. 
Серологическая диагностика сифилиса основана на определении антител с помощью нетрепонемных тестов (с кардиолипиновым антигеном) и специфичных трепонемных тестов. Последняя группа, включающая в том числе и иммунохроматографические тесты, позволяет выявлять трепонемспецифичные антитела к антигенам возбудителя сифилиса спустя 2-3 недели после заражения. 
СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
Набор выпускается в шести базовых вариантах комплектации: 
комплект №1 рассчитан на исследование 1 образца,
комплект №2 рассчитан на исследование 10 образцов, 
комплект №3 рассчитан на исследование 20 образцов, 
комплект №4 рассчитан на исследование 25 образцов, 
комплект №5 рассчитан на исследование 40 образцов, 
комплект №6 рассчитан на исследование 50 образцов.
	Название
	Описание
	Комплект

	
	
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№6

	Тест-кассета
	Контейнер из                пластика размером 70х20 мм с отверстиями для внесения образца и для аналитической зоны, содержащий тестовую полоску. Упакован в индивидуальный пакет размером 130х65 мм из фольги алюминиевой вместе с влагопоглотителем
	1 шт.


	10 шт.
	20 шт.
	25 шт.
	40 шт.
	50 шт.

	Флакон-капельница                с буферным                         раствором (БР)
	Пластиковый      флакон-капельница, содержащий       3,0 мл буферного раствора


	1 шт.


	1 шт.
	1 шт.
	1 шт.
	1 шт.
	2 шт.

	Пипетка Пастера (Пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера); РУ № ФСЗ 2012/11857)
	Одноразовая пластиковая пипетка для внесения образца венозной крови,        сыворотки или плазмы, неградуированная
	1 шт.
	10 шт.
	20 шт.
	25 шт.
	40 шт.
	50 шт.

	Скарификатор               одноразовый                  (Инструменты медицинские колющие: Ланцет; РУ             № ФСЗ 2011/09783)
	Одноразовый автоматический скарификатор (ланцет)
	1 шт.
	10 шт.
	20 шт.
	25 шт.
	40 шт.
	50 шт.

	Салфетка спиртовая (Салфетка             прединьекционная дезинфицирующая с раствором спирта,                  одноразовая по ТУ 9393-006-56334457-2008; РУ № ФСР 2008/03704) 
	Спиртовая асептическая салфетка, упакованная в индивидуальный пакет
	1 шт.
	10 шт.
	20 шт.
	25 шт.
	40 шт.
	50 шт.


Примечания. 

1. Набор включает все реагенты, необходимые для постановки ИХА, кроме пробирки для сбора образца плазмы, сыворотки или венозной крови, секундомера и одноразовых перчаток. 

2. В составе изделия отсутствуют лекарственные средства и фармацевтические субстанции.

Компоненты набора упакованы в коробку.
В комплект поставки входят: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт. 

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Комплекты №1, №2, №3, №4, №5, №6 рассчитаны на исследование 1, 10, 20, 25, 40 и 50 образцов соответственно.
Методы стерилизации изделия
Изделие не требует стерилизации.
Программное обеспечение работы изделия
 Отсутствует.
Техническое обслуживание и ремонт изделия.
 Изделие не требует технического обслуживания и не подлежит ремонту.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
       В основе работы теста лежит метод качественного иммунохроматографического анализа. При наличии в исследуемом образце антител к Treponema pallidum они связываются в области внесения пробы со специфичным конъюгатом, представляющим собой смесь антигенов Treponema pallidum, связанных с коллоидным золотом. При этом формируется комплекс «антитело-антиген конъюгата», который мигрирует с током жидкости. В тестовой зоне (зона Т) происходит его взаимодействие с иммобилизованными на мембране антигенами Treponema pallidum с образованием окрашенного комплекса «антиген подложки-/антитело/-антиген конъюгата». Наличие цветной линии указывает на положительный результат, а ее отсутствие - на отрицательный. Непрореагировавший конъюгат взаимодействует с антивидовыми антителами в области контрольной зоны (зона С) с образованием окрашенного иммунного комплекса. Цветная контрольная линия формируется всегда, независимо от наличия антител к Treponema pallidum в образце. 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

         Аналитическая чувствительность (порог обнаружения) – 20 МЕ/мл.

         Чувствительность набора определяется по стандартной панели образцов предприятия, содержащих и не содержащих антитела к Treponema pallidum (СОП-258), как процентное содержание положительных образцов, определенных набором как положительные, и составляет 100%.  

          Специфичность набора определяется по стандартной панели образцов предприятия, содержащих и не содержащих антитела к Treponema pallidum (СОП-258), как процентное содержание отрицательных образцов, определенных набором как отрицательные, и составляет 100%.
        Повторяемость: оценивается на образцах №1 и №4 СОП-258 и составляет 100%.
        Время достижения устойчивых результатов – 10-15 мин.

Диагностическая чувствительность набора реагентов: 99,61% - 100% (с доверительной вероятностью 95%). 

Диагностическая специфичность набора реагентов: 99,63% - 100% (с доверительной вероятностью 95%). 

Диагностическая чувствительность для каждого вида биологического материала

(с доверительной вероятностью 95%):

Сыворотка крови человека: 
99,08% - 100%

Плазма крови
 человека: 
98,51% – 100%
Венозная кровь


98,48% – 100%
Капиллярная кровь

94,18% – 100%
Диагностическая специфичность для каждого вида биологического материала

(с доверительной вероятностью 95%):

Сыворотка крови человека: 
99,19% - 100%



Плазма крови
 человека: 
98,51% – 100%
Венозная кровь


98,48% – 100%
Капиллярная кровь

94,18% – 100%

Воспроизводимость (внутрисерийная и межсерийная) - составляет 100%.
ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
            Образцы сыворотки, плазмы или цельной крови человека, объёмом не менее 40 мкл.
Образцы сыворотки и плазмы (полученные с использованием гепарина, 3,2% или 3,8% цитрата натрия, ЭДТА в качестве антикоагулянта) до проведения анализа можно хранить при температуре от 2 до 8оС не более четырех суток. При необходимости хранения образцов сыворотки и плазмы более 4 дней рекомендуется разделить их на аликвоты и хранить при температуре от минус 20 до минус 70оС. Размороженные образцы перед исследованием нужно тщательно перемешать. При работе с размороженными образцами следует учитывать, что каждый цикл оттаивания-замораживания приводит к разрушению выявляемых антител, снижая качество исследуемого материала. С целью получения достоверных результатов исследования рекомендуется использовать только однократное замораживание-оттаивание образцов.
          Для забора образцов цельной крови из вены необходимо использовать пробирки с антикоагулянтом (с гепарином, ЭДТА или 3,8 % цитратом натрия). Образцы венозной крови до проведения анализа можно хранить при температуре от 2 до 8оС не более двух суток. Замораживание проб цельной крови из вены не допускается.

Образцы цельной капиллярной крови из пальца должны исследоваться незамедлительно и хранению не подлежат. 

          Не допускается использование для исследования образцов с повышенным содержанием липидов и (или) с признаками гемолиза, и (или) с видимым микробным проростом.
Образцы сыворотки и плазмы, содержащие осадок, перед анализом                          отцентрифугировать в течение 10-15 минут при 2500-3000 об/мин.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ
Перекрестных иммунологических реакций, обусловленных наличием общих антигенных детерминант антитела к Treponema pallidum с Leptospira interrogans и Borrelia burgdorferi, не было выявлено при исследовании образцов, содержащих антитела к перечисленным возбудителям, также как и при исследовании образцов, содержащих антитела к Chlamydia trachomatis, и образцов, содержащих ревматоидный фактор (в концентрации до 150 МЕ/мл).

Интерференция не наблюдалась при исследовании образцов биологического материала, содержащих ацетилсалициловую кислоту (до концентрации 20 мг/дл), аскорбиновую кислоту (до концентрации 20 мг/дл), альбумин (до концентрации 60 г/л), гемоглобин (до концентрации 200 г/л), билирубин (в концентрации до 5 мг/дл), триглицериды (в концентрации до 10 ммоль/л).
Антибактериальные препараты группы биосинтетических пенициллинов (Бензатин бензилпенициллин): бициллин-3 (до концентрации 0,12 мкг/мл); бициллин-5 (до концентрации 0,12 мкг/мл); ретарпен (до концентрации 0,12 мкг/мл);амоксициллин (до концентрации 7,5 мкг/мл) и цефиксим (до концентрации 4,4 мкг/мл) не оказывают влияния на результат анализа.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
         Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ №4н от 6 июня 2012 г.), ГОСТ 31508. 

         Меры предосторожности при работе с набором, следует соблюдать требования ГОСТ Р 52905–2007 (ИСО 15190:2003) «Лаборатории медицинские. Требования безопасности» и СанПин 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
         Набор биологически безопасен, однако с исследуемыми образцами необходимо обращаться как с потенциально инфицированным материалом. При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как образцы следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные содержать любые возбудители инфекции. 
Буферный раствор содержит натрия азид в безопасной концентрации.

Не допускается использование набора и его компонентов после истечения срока годности или при наличии видимых дефектов.

Не использовать тест-кассету из поврежденной упаковки.

Каждая тест-кассета используется однократно!
            Указание на необходимость специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных медицинских изделий

   Набор реагентов, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", относится к классу А - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными и классу Б (эпидемиологически опасные отходы) – инфицированные и потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.

Утилизацию или уничтожение, дезинфекцию наборов реагентов следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и МУ 287-113 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения".

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование и материалы. 
            Пробирка для взятия образцов плазмы, сыворотки или венозной крови - (например, Пробирки вакуумные МиниМед по ТУ 32.50.50-024-29508133-2017;              производитель ООО «МиниМед», РУ № РЗН 2019/8175)
            Перчатки – (например, Перчатки латексные опушенные нестерильные смотровые, цвет: белый - производитель, "ТГ Медикал Сдн. Бад.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/12488).
Центрифуга - (например, Центрифуги медицинские серии СМ: СМ-6, производитель, "СИА "ЭЛМИ", Латвия, РУ № РЗН 2016/4617)
            Ватные тампоны – (например, Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая стерильная (вид 241400) и нестерильная (вид 241390) по ГОСТ 5556-81, производитель ООО "УПС", Россия, РУ № ФСР 2010/09081)
            Пипетка Пастера (например, Пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера); РУ № ФСЗ 2012/11857)
            Секундомер механический СОПпр-2б-2-010, ОАО "Златоустовский часовой завод", Россия.
             Холодильник с морозильной камерой - (например, Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340-1 "POZIS" по ТУ 9452-203-07503307-2012, производитель "Производственное объединение "Завод Имени Серго" (АО "ПОЗиС"), Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, РУ № ФСР 2012/13773;
70 %-ный раствор спирта этилового - ЛСР-006571/09, ОАО «Армавирская межрайонная аптечная база», Россия и 6 %-ный раствор перекиси водорода - ФС-001246, ООО "РОСБИО", Россия (дез. растворы) или растворы иных дезинфектантов, разрешенных к применению СанПин 3.3686-21, кроме хлорсодержащих. 

Допускается использование автоматических дозаторов.
Подготовка к проведению анализа

Перед использованием все компоненты набора и исследуемые образцы довести до комнатной температуры от 18°С до 25°C (пакет с тест-кассетой выдерживать при указанной температуре до вскрытия!). 

Все реагенты готовы к применению.

 1. Взятие крови для анализа цельной венозной крови, а также крови для получения сыворотки и плазмы осуществляется в стандартных лабораторных условиях.

2. Для сбора образца капиллярной крови из пальца необходимо:

-вымыть руку c мылом и теплой водой, 

-промассажировать руку движениями от предплечья до кончика четвертого (безымянного) пальца.

-вскрыть упаковку со спиртовой салфеткой,

-тщательно протереть подушечку безымянного пальца спиртовой салфеткой,

-проколоть подушечку безымянного пальца стерильным одноразовым ланцетом чуть в стороне от центра фаланги,

-стереть первую каплю выступившей крови ватным тампоном,

-аккуратно потереть руку от кисти до пальцев для формирования капли в области прокола.
             Проведение анализа 
1. Извлеките тест-кассету из индивидуальной упаковки, не касаясь окна для внесения образца, обозначенного символом «↑». Промаркируйте тест-кассету фамилией или кодовым номером пациента и положите устройство на ровную горизонтальную поверхность.

2. При исследовании сыворотки или плазмы:
-заполните одноразовую пипетку Пастера для внесения образца.
-удерживая пипетку вертикально, внесите последовательно 1 каплю пробы (40 мкл) в круглое отверстие тест-кассеты, промаркированное знаком «↑» (рисунок 1), 

-удерживая флакон-капельницу вертикально над круглым отверстием тест-кассеты, позвольте 1 капле (40 мкл) буферного раствора упасть в отверстие (рисунок 1),

-запустите секундомер.

Для каждого образца необходимо использовать отдельную тест-кассету и пипетку Пастера.
Рисунок 1.
[image: image1.png]



При исследовании цельной крови из вены:
- заполните одноразовую пипетку Пастера для внесения образца.
-удерживая пипетку вертикально, внесите 2 капли пробы (80 мкл) в круглое отверстие тест-кассеты, промаркированное знаком «↑» (рисунок 2), 

-удерживая флакон-капельницу над круглым отверстием тест-кассеты,             позвольте 1 капле (40 мкл) буферного раствора упасть в отверстие (рисунок 2),

-запустите секундомер.

Для каждого образца необходимо использовать отдельную тест-кассету и пипетку Пастера.

Рисунок 2.

[image: image2.png]



При исследовании цельной крови непосредственно из пальца:
-поместите палец над круглым отверстием тест-кассеты, промаркированным знаком «↑». Не касайтесь пальцем тест-кассеты и отверстия в ней!
-позвольте 2 каплям крови упасть в круглое отверстие (рисунок 3), 

-удерживая флакон-капельницу над круглым отверстием тест-кассеты, позвольте 1 капле (40 мкл) буферного раствора упасть в него (рисунок 3),

-запустите секундомер
-место прокола закройте спиртовой салфеткой. 
Рисунок 3.

[image: image3.png]



При исследовании цельной крови из пальца с помощью пипетки Пастера:
-заполните пипетку Пастера кровью из пальца, избегая попадания в неё пузырьков воздуха, 

-перенесите 2 капли крови (80 мкл) из пипетки Пастера в круглое отверстие тест-кассеты (рисунок 4), промаркированное знаком «↑».

-удерживая флакон-капельницу над круглым отверстием тест-кассеты, позвольте 1 капле (40 мкл) буферного раствора упасть в него (рисунок 4),

-запустите секундомер,

-место прокола закройте спиртовой салфеткой.      
Рисунок 4.
[image: image4.png]



3. Оценить результат реакции визуально через 10-15 минут. Не интерпретировать результаты позднее 20 минут после внесения пробы. 
Учет и интерпретация результатов

	Отрицательный
результат:
	Положительный

результат:
	Недействительный

результат:

	в контрольной зоне (C) проявляется красная линия, в тестовой зоне (Т) окрашивания не происходит.


	проявляются две четкие красные или розовые линии. Одна линия должна находиться в контрольной зоне (C), другая - в тестовой зоне (Т). 
	в контрольной зоне (С) не появляется окрашенной линии независимо от наличия линий в тестовой зоне (Т). 

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.png]





      Интенсивность окраски линий может меняться в зависимости от концентрации антител к Treponema pallidum в исследуемом образце. 

      В случае получения недействительного результата анализ следует повторить с использованием другой тест-кассеты набора.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
       Данное изделие содержит внутренний контроль качества (розовая линия в контрольной области). Образцы для внешнего контроля качества должны быть протестированы в соответствии со стандартами контроля качества, установленными в вашей лаборатории.

ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Набор реагентов «ИХА-антиТР» обеспечивает качественное определение суммарных антител (IgA,IgM и IgG) к антигенам Treponema pallidum.

2. Положительный результат анализа указывает на наличие антител к антигенам Treponema pallidum в исследуемой пробе, однако результат исследования не позволяет судить о стадии заболевания, активности инфекционного процесса или степени излеченности пациента. 

3. Положительный результат теста «ИХА-антиТР» может наблюдаться у лиц, прошедших успешное лечение сифилиса, а также у пациентов с инфекциями, вызываемыми возбудителями, имеющими антигенное сходство с Leptospira interrogans, Borrelia burgdorferi и ревматоидный фактор (в концентрации до 150 МЕ/мл).
4. Отрицательный результат теста «ИХА-антиТР» не исключает наличие заболевания, т.к.  исследование может быть проведено до начала сероконверсии.

5. Отрицательный результат теста «ИХА-антиТР» может наблюдаться у лиц с иммуносупрессией.

6. Отрицательный результат теста «ИХА-антиТР» может наблюдаться в случае эффекта «прозоны» у больных со вторичным, ранним скрытым сифилисом.

7. Положительный результат теста «ИХА-антиТР» является предварительным. Полученный результат анализа должен быть соотнесён с клинико-лабораторными данными. Для уточнения диагноза необходимо проведение дополнительных исследований с использованием альтернативных методов.

8. Не использовать изделие с видимыми дефектами.
СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности набора – 25 месяцев. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Наборы реагентов, хранившиеся и транспортировавшиеся с нарушением регламентируемого режима, применению не подлежат.

Замораживание не допускается!

Хранение. 
Хранение наборов в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2ºС до 30ºС.

Тест-кассета из поврежденной индивидуальной фольгированной упаковки не пригодна для проведения анализа.

 После вскрытия упаковок неиспользованные тест-кассеты допускается хранить при температуре от 18 до 25оС не более 4 часов. После вскрытия флакона с буферным раствором допускается хранить при температуре от 2 до 25оС до истечения срока годности. Повышенные влажность и температура могут неблагоприятно сказаться на результате тестирования.

 Транспортирование. Допускается транспортирование наборов при температуре от 2оС до 30оС транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. 
УСЛОВИЯ ОТПУСКА
Для учреждений здравоохранения.
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения суммарных антител к Treponema pallidum (ТР) в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «ИХА-антиТР» по ТУ 21.20.23-258-70423725-2023» соответствует ТУ 21.20.23-258-70423725-2023, Национальным стандартам РФ и нормативным документам в части требований безопасности и эффективности. 
 По вопросам, касающимся качества и обращения набора реагентов «ИХА-антиТР», следует обращаться: Акционерное Общество «ЭКОлаб» (АО «ЭКОлаб»); Юридический адрес: 142530, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1.;

Место производства: 142530, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1а.; Тел. 8-800-333-33-47, ekolab-sekretar@mail.ru.

 При предъявлении рекламации по поводу несоответствия физических и специфических характеристик набора реагентов заявленным для проведения объективного расследования производителем причин несоответствия потребитель должен предоставить:
1. набор реагентов той серии, на которую предъявляется рекламация;

2. все спорные исследуемые образцы пациентов;
3. протоколы анализа с указанием наименования, серии и сроков годности использованного набора реагентов.
4. протоколы исследования с использованием других методов/наборов реагентов с указанием серии, сроков годности, производителя примененных наборов реагентов.
СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УПАКОВКЕ И ЭТИКЕТКАХ
	Символ
	Значение символа

	[image: image9.png]



	Дата изготовления

	[image: image10.png]



	Код партии

	[image: image11.emf]
	Номер по каталогу

	[image: image12.jpg]


n
	Содержимого достаточно для проведения n- тестов

	[image: image13.jpg]



	Использовать до ....

	20С[image: image14.jpg]



	Температурный диапазон

	[image: image15.jpg]



	Медицинское изделие для диагностики in vitro

	[image: image16.png][




	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в                электронном виде

	[image: image17.jpg]



	 Не допускать воздействие влаги 

	[image: image18.jpg]



	Запрет на повторное применение

	[image: image19.jpg]



	Осторожно! 

	[image: image20.png]



	Не использовать при повреждении                      упаковки и обратиться к инструкции по применению 


Апрель, 2024 год 
300С








PAGE  
12

