АО "ЭКОлаб"

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению набора реагентов

«Сыворотки диагностические менингококковые

для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14887 от 25.07.2024 г.

АО "ЭКОлаб"

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению набора реагентов

«Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14887 от 25.07.2024 г

Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» предназначен для качественного выявления и подтверждения в культуре, выделенной при бактериологических исследованиях из биологического материала человека, бактерий рода Neisseria meningitidis серогрупп A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E, с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Показания и противопоказания к применению изделия: Применение набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации» показано для серологической идентификации бактерий серогруппы A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E рода Neisseria meningitidis в культурах менингококка, выделенных от больных и носителей. Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия: Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей: Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого аналита, сведения о его научной обоснованности: Менингококковая инфекция – острая антропонозная инфекционная болезнь, с аэрозольным путем передачи возбудителя (Neisseria meningitidis), проявляется интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в виде специфической септицемии (менингококцемии) и/или гнойного менингита. Источником являются больные с клинически выраженными или скрытыми формами болезни (назофарингит), здоровые бактерионосители.

Возбудитель менингококковой инфекции - Neisseria meningitidis - грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду Neisseria, семейству Neisseriaceae. В типичных случаях располагается попарно внутри нейтрофилов. Возбудитель по своей антигенной структуре подразделяется на 12 серогрупп: A, B, C, X, Y, Z, W–135, 29E, K, H, L, I, которые, в свою очередь, подразделяются на субгруппы, различающиеся по генетической характеристике. К факторам патогенности менингококка относят капсулу, пили, липополисахарид (эндотоксин) и IgA-протеазы. В мазках спинномозговой жидкости менингококки локализуются преимущественно внутриклеточно в цитоплазме полиморфноядерных нейтрофилов, реже, в первые часы болезни - внеклеточно.

Учитывая то, что очагом воспаления являются мягкие мозговые оболочки головного мозга и спинной мозг, основным материалом для исследования является спинно-мозговая жидкость (СМЖ). Кроме того, из-за возникающей генерализации процесса обязательным объектом исследования является и кровь.

СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

Набор выпускается в 9 вариантах комплектации, 2 видов (сухая и жидкая форма сыворотки), по 1,0 и 2,0 мл сыворотки во флаконе, в исполнении по 1 или 5 флаконов одного наименования (кроме комплектов 1/1-1/4):

| Номер комплекта | Состав | Объём сыворотки | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| Neisseria meningitides серогруппы A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E |  |  |  |  |
| Комплект 1/1 | Сыворотки менингококковые A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E, сухие | 1 мл | 8 фл. | - |
| Комплект 1/2 | Сыворотки менингококковые A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E, сухие. | 2 мл | 8 фл. | - |
| Комплект 1/3 | Сыворотки менингококковые A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E, жидкие. | 1 мл | 8 фл. | - |
| Комплект 1/4 | Сыворотки менингококковые A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E, жидкие | 2 мл | 8 фл. | - |
| Neisseria meningitides серогруппа А |  |  |  |  |
| Комплект 2/1 | Сыворотка менингококковая A, сухая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 2/2 | Сыворотка менингококковая A, сухая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 2/3 | Сыворотка менингококковая A, жидкая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 2/4 | Сыворотка менингококковая A, жидкая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Neisseria meningitides серогруппа B |  |  |  |  |
| Комплект 3/1 | Сыворотка менингококковая B, сухая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 3/2 | Сыворотка менингококковая B, сухая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 3/3 | Сыворотка менингококковая B, жидкая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 3/4 | Сыворотка менингококковая B, жидкая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Neisseria meningitides серогруппа С |  |  |  |  |
| Комплект 4/1 | Сыворотка менингококковая C, сухая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 4/2 | Сыворотка менингококковая C, сухая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 4/3 | Сыворотка менингококковая C, жидкая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 4/4 | Сыворотка менингококковая C, жидкая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Neisseria meningitides серогруппа X |  |  |  |  |
| Комплект 5/1 | Сыворотка менингококковая X, сухая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 5/2 | Сыворотка менингококковая X, сухая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 5/3 | Сыворотка менингококковая X, жидкая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 5/4 | Сыворотка менингококковая X, жидкая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Neisseria meningitides серогруппа Y |  |  |  |  |
| Комплект 6/1 | Сыворотка менингококковая Y, сухая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 6/2 | Сыворотка менингококковая Y, сухая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 6/3 | Сыворотка менингококковая Y, жидкая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 6/4 | Сыворотка менингококковая Y, жидкая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Neisseria meningitides серогруппа Z |  |  |  |  |
| Комплект 7/1 | Сыворотка менингококковая Z, сухая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 7/2 | Сыворотка менингококковая Z, сухая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 7/3 | Сыворотка менингококковая Z, жидкая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 7/4 | Сыворотка менингококковая Z, жидкая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Neisseria meningitides серогруппа W-135 |  |  |  |  |
| Комплект 8/1 | Сыворотка менингококковая W-135, сухая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 8/2 | Сыворотка менингококковая W-135, сухая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 8/3 | Сыворотка менингококковая W-135, жидкая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 8/4 | Сыворотка менингококковая W-135, жидкая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Neisseria meningitides серогруппа 29-E |  |  |  |  |
| Комплект 9/1 | Сыворотка менингококковая 29-E, сухая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 9/2 | Сыворотка менингококковая 29-E, сухая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 9/3 | Сыворотка менингококковая 29-E, жидкая | 1 мл | 1 фл. | 5 фл. |
| Комплект 9/4 | Сыворотка менингококковая 29-E, жидкая | 2 мл | 1 фл. | 5 фл. |

Сыворотки диагностические менингококковые представляют собой прозрачную жидкость или аморфную массу от белого до кремового цвета.

Примечание:

- В составе изделия отсутствуют материалы, вступающие в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента и персонала, использующего изделие, при выполнении требований эксплуатационной документации (инструкции по применению).

- В составе изделия отсутствуют лекарственные средства и фармацевтические субстанции.

Компоненты набора упакованы в коробку, в коробку вложена инструкция по применению

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На исследование 1 образца используется 1 капля сыворотки (20-50 мкл).

При использовании точного метода дозирования - 40 мкл на один образец, 1 мл сыворотки позволяет исследовать 25 образцов.

Количество возможных исследований набора (X) рассчитывается по формуле: X=V/V1, где V – объём диагностической сыворотки во флаконе, а V1 – объём диагностической сыворотки, взятый для анализа одного образца (20-50 мкл, обычно 40 мкл).

Методы стерилизации изделия: Изделие не требует стерилизации.

Программное обеспечение работы изделия: Отсутствует.

Техническое обслуживание и ремонт изделия: Изделие не требует технического обслуживания и не подлежит ремонту.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Метод основан на реакции агглютинации. Диагностические менингококковые сыворотки содержат антитела, которые агглютинируют культуры Neisseria meningitidis, содержащие гомологичные антигены, и не агглютинируют культуры Neisseria meningitidis, содержащие гетерологичные антигены бактерий Neisseria meningitidis.

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуются культуры менингококка, выделенные при бактериологических исследованиях из биологического материала человека, выращенные на сывороточном или кровяном агаре при температуре 37±1,0 °С в течение 18-20 часов и прошедшие не более 3 пассажей. Следует учитывать, что менингококки чрезвычайно чувствительны к условиям культивирования. При осуществлении данной стадии необходимо ориентироваться на МУК 4.2.1887-04 «Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов».

Допускается хранение выделенных культур на питательном агаре при температуре +2 - +8 °С в течение 2 суток.

Сбор биологического материала должен производиться в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008 «Обеспечение качества клинических лабораторных исследований», МУК 4.2.1887-04 «Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов».

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность определяется в РА со стандартными образцами предприятия СОП-279, содержащими гомологичные антигены и составляет 100 %.

Специфичность определяется в РА со стандартными образцами предприятия СОП-279, содержащими гетерологичные антигены и составляет 100 %

Специфическая активность набора

РА со стандартными образцами предприятия СОП-279, содержащими гомологичные антигены, с оценкой не менее чем (3+) должна наступать не позднее 2-3 мин.

Воспроизводимость результатов составляет 100 %.

Диагностическая чувствительность (с доверительной вероятностью 95 %) составила:

Для набора реагентов-99,27%-100%;

Для бактериальных культур, выращенных на агаре, содержащих Neisseria meningitidis - 99,02-100%;

Для носоглоточных мазков, содержащих Neisseria meningitidis - 92,78-100%;

Для музейных тест-штаммов Neisseria meningitidis серогрупп  A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E - 95,43-100%.

Диагностическая специфичность (с доверительной вероятностью 95 %) составила:

Для набора реагентов- 99,59%-100%;

Для бактериальных культур, выращенных на агаре, не содержащих Neisseria meningitidis - 99,43-100%;

Для носоглоточных мазков, не содержащих Neisseria meningitidis - 98,51-100%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор биологически безопасен, однако с исследуемыми образцами необходимо обращаться как с потенциально инфицированным материалом. Потенциальный риск применения набора – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г), ГОСТ 31508.

Меры предосторожности при работе с набором – соблюдение правил «Инструкции по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» (Утв. Минздравом СССР 17 января 1991 г), ГОСТ Р 52905–2007 (ИСО 15190:2003).

Набор реагентов, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противо-эпидемических (профилактических) мероприятий" относится к классу Б (эпидемиологически опасные отходы).

Утилизацию или уничтожение, дезинфекцию наборов реагентов следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование и материалы: Секундомер; Пипетки полуавтоматические с рабочими диапазонами: 5-50 мкл, 20-200 мкл; Одноразовые наконечники к указанным пипеткам; Резиновые или латексные перчатки; Петля бактериологическая; Стекла предметные; Лупа с увеличением (2х) или вогнутое зеркало с увеличением; 0,9 %, раствор хлористого натрия.

Подготовка реагентов и образцов для анализа: Перед проведением анализа извлечь набор из холодильной камеры, выставить компоненты набора на лабораторный стол, выдержать не менее 30 мин.

Жидкие сыворотки готовы к применению, сухие сыворотки требуют разведения.

Проведение анализа:

Внимание:

- применять только в реакции агглютинации (РА).

- использовать свежевыделенные культуры менингококка, выращенные на сывороточном или кровяном агаре при температуре (37±1,0) °С в течение (18-20) ч и прошедшие не более 3 пассажей.

- использовать для каждой сыворотки отдельную стерильную пипетку (наконечник)!

- перед каждым забором менингококковой культуры обрабатывать микробиологическую петлю в пламени горелки!

Перед исследованием обязательно провести контрольные реакции на спонтанную агглютинацию для каждой сыворотки и антигена. Для этого смешать каплю 0,9 % раствора натрия хлорида с каплей сыворотки или с испытуемой культурой.

При отсутствии спонтанной агглютинации, стерильной петлей с поверхности агаровой среды снимают культуру менингококков и тщательно размешивают в капле исследуемой сыворотки.

Покачивая стекло, оценить результаты агглютинации при помощи лупы (с увеличением 2х) или при увеличении в вогнутом зеркале.

Учет результатов по четырехкрестной системе: Результаты реакции агглютинации должны учитываться в течение 3 минут. Результат анализа исследуемого образца учитываются только при отсутствии спонтанной агглютинации. Учёт проводить по 4-х крестной системе:

++++	– отчетливый агглютинат при полном просветлении жидкости в капле;

+++	– отчетливый аггютинат на фоне мутноватой жидкости;

++	– незначительный агглютинат на фоне мутной жидкости;

+	– следы агглютината, жидкость в капле мутная;

(–)	– отрицательный результат, гомогенно мутная жидкость в капле.

Интерпретация результатов: Анализируемый образец культуры относят к соответствующей серогруппе Neisseria meningitidis, если на стекле регистрируется агглютинация с диагностической менингококковой сывороткой этой группы не ниже, чем на +++.

СРОК ГОДНОСТИ

Сыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинации, сухая - 5 лет со дня приемки ОБТК предприятия-изготовителя.

Сыворотка диагностическая менингококковая для реакции агглютинации, жидкая - 3 года со дня приемки ОБТК предприятия-изготовителя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Замораживание не допускается.

Хранение: Хранение наборов должно осуществляться в холодильных камерах или холодильниках, обеспечивающих регламентируемый температурный режим, в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 °С в течение всего срока годности.

После вскрытия упаковок неиспользованные реагенты допускается хранить в течение всего срока годности при вышеуказанных температурных условиях.

Сухие сыворотки после растворения можно хранить в том же флаконе при температуре от 2 до 8 °С не более 30 дней.

Транспортирование: При температуре от 2 до 8 °С транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 °С в течение 15 сут.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Набор реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации», соответствует ТУ 21.20.23-279-70423725-2021, Национальным стандартам РФ и нормативным документам в части требований безопасности и эффективности.

- По вопросам, касающимся качества и обращения набора реагентов «Сыворотки диагностические менингококковые для реакции агглютинации», следует обращаться по адресу: Акционерное Общество «ЭКОлаб» (АО «ЭКОлаб»); Юридический адрес:142530, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1. Место производства: 142530, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1а;

тел.8-800-333-33-47, ekolab-sekretar@mail.ru.

- При предъявлении рекламации по поводу несоответствия физических и специфических характеристик набора реагентов заявленным для проведения объективного расследования производителем причин несоответствия потребитель должен предоставить:

  - набор реагентов той серии, на которую предъявляется рекламация;

  - все спорные исследуемые образцы пациентов;

  - протоколы анализа с указанием наименования, серии и сроков годности использованного набора реагентов;

  - протоколы исследования с использованием других методов/наборов реагентов с указанием серии, сроков годности, производителя примененных наборов реагентов.

Июль 2021 год.